ИНСТРУКЦИЯ   ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВЫХ   МУЛЬТИМЕТРОВ   СЕРИИ  UT2000

ВВЕДЕНИЕ

Мультиметры серии UT2000 - современные точные приборы с большим жидкокристаллическим экраном, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, температуры, коэффициента усиления транзисторов, проверки диодов и непрерывности цепи. Прибор применим для  инженерных разработок, лабораторных измерений, промышленного производста и ремонта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИБОРА

- показания дисплея: (3 1/2) (0.5%, (4 1/2)

- максимальное значение показаний: 1999 (3 1/2), 19999 (4 1/2)

- частота чтения показания: 2-3 раза в секунду

- автоматическая индикация полярности, десятичных разрядов и знаков. Автоматическая индикация     превышения диапазона. Индикация "севшей" батарейки

- автоматичечкая установка нуля для измерения емкости

- звуковой сигнал при некорректной операции и превышения диапазона

- автоматическое отключение питания

- дисплей может премещаться в пределах 70' для достижения наиболее удобного угла зрения.

- размер 185х89х32 мм.

- вес: прмерно 300 г (с батарейкой)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность показаний прибора гарантируется при температуре 23оС(5оС, относительной влажности < 75%

Температурный диапазон   рабочая температура: 0оС - 40оС

температура хранения: -10оС - 50оС

Элемент питания: батарейка 9 В

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Постоянное напряжение:

| Диапазон | дисплей 3 1/2 знака | Разрешение | дисплей 4 1/2 знака | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 |
| 2003 | 2004 |
|  | 200 мВ |
| 100 мкВ |
|  | 10 мкВ |
| 2 В | ( (0.5% + 1 цифра) | 1 мВ | ((0.05%+ | ((0.1%+ | 100 мкВ |
| 20 В |
| 10 мВ | 3 цифры) | 2 цифры) | 1 мВ |
| 200 В |
| 100 мВ |
|  | 10 мВ |
| 1000 В | ( (0.8% + 2 цифра) | 1 В | (0.1%+5 ц. | (0.2%+5 ц. | 100 мВ |

Входной импеданс: 10 МОм во всех диапазонах.

Защита от перегрузок: 1000 В пикового значения (за исключением диапазона 200 мВ, где максимальное значение - 250 В среднеквадратичного).

2. Переменное напряжение

| Диапазон | дисплей 3 1/2 знака | Разрешение | дисплей 4 1/2 знака | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 |
| 2003 | 2004 |
|  | 200 мВ | ( (1.2% + 3 цифры) | 100 мкВ | ( (1% + 15 цифр) | 10 мкВ |
| 2 В |  | 1 мВ |  | 100 мкВ |
| 20 В | ( (0.8% + 3 цифры) | 10 мВ | ((0.8%+10 цифр) | 1 мВ |
| 200 В |
| 100 мВ |
| 10 мВ |
| 750 В | ( (1.2% + 3 цифры) | 1 В | (0.1%+5 ц. | (0.2%+5 ц. | 100 мВ |

Входной импеданс: 10 МОм во всех диапазонах.

Диапазон частот: < 200 В: 40 Гц - 400 Гц; 750 В: 400 Гц - 200 Гц

Защита от перегрузок: 1000 В постоянного пикового значения (за исключением диапазона 200 мВ, где максимальное значение - 250 В среднеквадратичного).

Показание: Среднее значение (среднеквадратичное значение синуса).

3. Постоянный ток.

Диапазон

дисплей

| 31/2 знака | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дисплей

| 4 1/2 знака | 2003 | 2004 | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 мкА | ( (0.8% + | * | * |
|  | 0.1 мкА |
| 2 мА | 3 цифры) | * | * |
| * | 1 мкА | ( (0.8% + | * | * | 0.1 мкА |
| 20 мА |
| * | * | * | * | 10 мкА | 10 цифр) | * | * | 1 мкА |
| 200 мА | ( (1.2% + | * | * | * | * | 100 мкА |
| * | * | 10 мкА |
| 2 А | 1 цифра) | * |
| 1 мА |
| 10 А | ( (2% + | * | * | * | * | 10 мА | ( (2% + | * | * | 1 мА |
| 20 мкА | 5 цифр) | * |
| 10 нА | 10 цифр) |

Защита от перегрузок: предохранитель 0.2 А/250 В (в модели 2001: 2А/250 В). В диапазоне 10 А предохранитель не используется.

Максимальный входной ток: 10 А.

4. Переменный ток.

Диапазон

дисплей

| 31/2 знака | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

дисплей

| 4 1/2 знака | 2003 | 2004 | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 мА | ( (0.1% + | * | * |
| * | 1 мкА |
| * | * | 0.1 мкА |
| 20 мА | 3 цифры) | * | * | * | * | 10 мкА | ( (1% + | * | * | 1 мкА |
| 200 мкА |
| * | * |
|  | 0.1 мкА | 10 цифр) |
|  | 200 мА | ( (1.8% + | * | * | * | * | 100 мкА |
| * | * | 10 мкА |
| 2 А | 3 цифры) | * |
| 1 мА |
| 10 А | ( (3% + | * | * | * | * | 10 мА | ( (2% + | * | * | 1 мА |
| 20 мкА | 7 цифр) | * |
| 10 нА | 10 цифр) |

Защита от перегрузок: предохранитель 0.2 А/250 В (в модели 2001: 2А/250 В). В диапазоне 10 А предохранитель не используется.

Диапазон частот: 40 Гц - 400 Гц.

Максимальный входной ток: 10 А.

5. Сопротивление.

| Диапазон | дисплей 3 1/2 знака | Разрешение | дисплей 4 1/2 знака | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 |
| 2003 | 2004 |
|  | 200 Ом | ( (0.8% + 2 цифра) | 0.1 Ом |
|  | 0.01 Ом |
| 2 кОм |
| 1 Ом | ((0.2%+ | ((0.5%+ | 0.1 Ом |
| 20 кОм | ( (0.5% + 1 цифра) | 10 Ом | 1 цифра) | 2 цифры) | 1 Ом |
| 200 кОм |
| 100 Ом |
|  | 10 Ом |
| 2 МОм |  | 1 КОм |
|  | 100 Ом |
| 20 МОм | ( (1%+ 2 цифры) | 10 кОм | (0.5%+5 ц. | (1%+5 ц. | 1 кОм |
| 200 МОм | (5%(шкала - 10 цифр)(10 цифр | 100 кОм | (5%(шкала -100 цифр)(10 0цифр | 10 кОм |

Защита от перегрузки: 250 В

Напряжение разомкнутой цепи: <0.7 В (За исключением моделей 2003, 2004: 3В) в диапазоне 200 МОм: 3 В.

Относительная влажность: диапазон 2 МОм: от 0оС до 35оС - 75%, в остальных диапазонах от 0оС до 35оС - 90%.

6. Емкость

| Диапазон | дисплей 3 1/2 знака | Разрешение | дисплей 4 1/2 знака | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2007 |
| 2003 | 2004 |
|  | 2 нФ |
| 1 пФ |
| 0.1 пФ |
| 20 нФ |
| 10 пФ |
| 1 пФ |
| 200 нФ | ( (2.5% + 3 цифры) | 100 пФ | ( (2.5% + 10 цифр) | 10 пФ |
| 2 мкФ |
| 1 нФ |
| 100 пФ |
| 20 мкФ |
| 10 нФ |
| 1 нФ |

Измерения выполняются при частоте 400 Гц.

Напряжение измерений: 40 мВ

- При измерении емкости не подсоединяйте к прибору резисторы или заряженные конденсаторы (особенно большие). Обратите внимание, что при смене диапазонов измерения требуется некоторое время для стабилизации и установки нуля прибора.

7. Температура

| ДИАПАЗОН | ТОЧНОСТЬ | РАЗРЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 |
|  | -40ОC - 400ОС | ( (0.75% + 3 цифры) | 1ОС |
| 400ОС - 1000ОС | ( (1.5% + 15 цифр) | 1ОС |

8. Частота

| ДИАПАЗОН | ТОЧНОСТЬ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | РАЗРЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 |
| 2003 2004 |
|  | 2 кГц |
| 1 Гц |
| 20 кГц | ( (1.5% + 5 цифр) | 10 Гц | ( (1.5% +10 цифр) | 1 Гц |

Чувствительность на входе: 100 мВ

Защита от перерузки: 250 В.

9. Тестирование диодов

| МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ | УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| Все модели |  | Прямое падения напряжения | Постоянный прямой ток ~ 1 мА |
| серии |
| на диоде | Постоянное обратное напряжение ~ 3 В |

10. Измерение hFE транзисторов

| МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ | УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| Все модели | hFE | Отображает на дисплее значение | Ток базы ~ 10 мкА |
| серии |
| hFE тестируемого транзистора | Напряжение коллектор-эмиттер ~ 2.8 В |

11. Обнаружение обрыва в цепи

| МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ | УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| Все модели серии | о))) | В случае, если сопротивление между тестируемыми точками меньше 30 Ом, раздается звуковой сигнал |

Напряжение на разомкнутой цепи ~ 3 В

12. Тестирование элеменов питания.

| МОДЕЛЬ | ДИАПАЗОН | ВНУТРЕННЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 1.5 В | 30 Ом | На дисплее отображается значение напряжения |
|  | 9.0 В | 1.8 кОм | между катодом и анодом батарейки |

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Нажав кнопку ON-OFF, проверьте состояние элемента питания. В случае неработоспособности батарейки на дисплее появится знак  -   + .  Знак   !    рядом с гнездом измерительного терминала означает, что значения измеряемого тока или напряжения не должны превышать значений, указанных на панели. Это позволит предотвратить разрушение внутренней цепи. Переключатель диапазонов должен быть установлен в требуемое положение до начала работы с прибором.

2. Для тестирования батарейки, измерения емкости, усиления транзисторов и температуры используется специальное гнездо. Для остальных измерений входное гнездо это "V/(", а земля - гнездо "СОМ".

3. Прибор снабжен предохранителем (5 х 10 мм.  В случае превышения значений и выхода из строя предохранителя, его следует заменить на аналогичный.

Гнездо "10А" не имеет предохранителя.

4. В режиме измерения температуры если щуп не находится в контакте с измеряемым объектом, прибор показывает комнатную температуру.

5. Если прибор не используется в течении 15 минут, питание автоматически отключается. Просто нажмите кнопку и прибор включится снова.

6. По желанию можно выбрать удобный для Вас угол поворота дисплея.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ ПРИБОРА

Цифровой мультиметр - это прецизионный электронный прибор.  Не пытайтесь изменить внутреннюю цепь и обратите внимание на следующее:

1. Не подсоединяйте его к напряжению более 1000 В (постоянное) и более 750 В (переменное).

2. Правильно выбирайте диапазон измерений.

3. Не работайте с прибором при незакрытой крышке батарейки.

4. Замена батарейки или предохранителя должна производится после отключения щупов и при выключенном питании.