ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Серия карманных 3,5 разрядных мультиметров для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и проверки диодов. Некоторые из них позволяют проверять температуру, h21E транзисторов, снабжены звуковым пробником (прозвонкой) и генератором звукового сигнала. Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей. Идеальны для использования в лабораториях, мастерских, хобби и домашнем хозяйстве. Отличаются от аналогичных приборов серии М830 наличием защитного противоударного резинового кожуха

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1.	Переключатель режимов и пределов Переключателем включают прибор и выбирают род измерений и желаемый предел. Для продления срока службы переключатель должен быть в положении "OFF", когда прибором не пользуются.

2.	Дисплей

3,5 разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 12,7 мм.

3.	Гнездо "Общий"

Гнездо для черного (отрицательного) щупа.

4. 	Гнездо "V, (, A"

Гнездо для красного (положительного) щупа, для  напряжения, сопротивления и тока до 200 mA.

5. 	Гнездо "10А"

Для красного измерительного щупа при измерении тока от 200 mA до 10 А.

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Серия карманных 3,5 разрядных мультиметров для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и проверки диодов. Некоторые из них позволяют проверять температуру, h21E транзисторов, снабжены звуковым пробником (прозвонкой) и генератором звукового сигнала. Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей. Идеальны для использования в лабораториях, мастерских, хобби и домашнем хозяйстве. Отличаются от аналогичных приборов серии М830 наличием защитного противоударного резинового кожуха

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1.	Переключатель режимов и пределов Переключателем включают прибор и выбирают род измерений и желаемый предел. Для продления срока службы переключатель должен быть в положении "OFF", когда прибором не пользуются.

2.	Дисплей

3,5 разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 12,7 мм.

3.	Гнездо "Общий"

Гнездо для черного (отрицательного) щупа.

4. 	Гнездо "V, (, A"

Гнездо для красного (положительного) щупа, для  напряжения, сопротивления и тока до 200 mA.

5. 	Гнездо "10А"

Для красного измерительного щупа при измерении тока от 200 mA до 10 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность гарантирована в течении 1 года при 23(5(С и относительной влажности менее 75%

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | (0,25%(2 ед счета |
| 2000 мВ | 1 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 20 В | 10 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 200 В | 100 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 1000 В | 1 В | (0,5%(2 ед счета |

Защита от перегрузок: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 100 мВ | (1,2%(10 ед счета |
| 750 В | 1 В | (1,2%(10 ед счета |

Защита от перегрузок: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.

Калибровка: Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала.

Диапазон: 45 Гц - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 100 нА | (1%(2 ед счета |
| 2 мА | 1 мкА | (1%(2 ед счета |
| 20 мА | 10 мкА | (1%(2 ед счета |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность гарантирована в течении 1 года при 23(5(С и относительной влажности менее 75%

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | (0,25%(2 ед счета |
| 2000 мВ | 1 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 20 В | 10 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 200 В | 100 мВ | (0,5%(2 ед счета |
| 1000 В | 1 В | (0,5%(2 ед счета |

Защита от перегрузок: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 100 мВ | (1,2%(10 ед счета |
| 750 В | 1 В | (1,2%(10 ед счета |

Защита от перегрузок: 1000 В пост. или 750 В эфф. переменного тока на всех пределах.

Калибровка: Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала.

Диапазон: 45 Гц - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 100 нА | (1%(2 ед счета |
| 2 мА | 1 мкА | (1%(2 ед счета |
| 20 мА | 10 мкА | (1%(2 ед счета |
| 200 мА | 100 мкА | (1,2%(2 ед счета |
| 10 А | 10 мА | (2%(2 ед счета |

Защита от перегрузок: 200 мА 250 В - плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.

Падение напряжения :200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 2000Ом | 1 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 20 КОм | 10 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 200 КОм | 100 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 2000 КОм | 1 КОм | (1%(2 ед счета |

Макс. напряж. на разомкн. щупах:  2,8 В.

Защита от перегрузок:  15 сек. максимум 220В на всех пределах.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА (кроме М-830В)

| ПРЕДЕЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ())) | Встроенный зуммер звучит, если сопротивление менее 1кОм |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. 220В максимум, звучит сигнал.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (М-838)

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШ. | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| от -20 до +1370(С | 1(С | (3(С(2 ед сч (до150(С) (3% (выше 150(С) |

Защита от перегрузок: 220 В эфф.

| 200 мА | 100 мкА | (1,2%(2 ед счета |
| --- | --- | --- |
| 10 А | 10 мА | (2%(2 ед счета |

Защита от перегрузок: 200 мА 250 В - плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.

Падение напряжения :200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 2000Ом | 1 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 20 КОм | 10 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 200 КОм | 100 Ом | (0,8%(2 ед счета |
| 2000 КОм | 1 КОм | (1%(2 ед счета |

Макс. напряж. на разомкн. щупах:  2,8 В.

Защита от перегрузок:  15 сек. максимум 220В на всех пределах.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА (кроме М-830В)

| ПРЕДЕЛ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ())) | Встроенный зуммер звучит, если сопротивление менее 1кОм |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. 220В максимум, звучит сигнал.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (М-838)

| ПРЕДЕЛ | РАЗРЕШ. | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| от -20 до +1370(С | 1(С | (3(С(2 ед сч (до150(С) (3% (выше 150(С) |

Защита от перегрузок: 220 В эфф.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

1. Во избежание поражения электрическим током и/или порчи мультиметра, не проверяйте напряжения, которые могут превысить 500В относительно земли.

2. Перед применением мультиметра проверьте провода, соединители и щупы на отсутствие в них трещин, разрывов или трещин изоляции.

Измерение постоянного напряжения.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Установить переключатель на желаемый предел постоянного напряжения (DCV). Если измеряемое напряжение заранее не известно, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения отсчета.

3.	Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4.	Включите проверяемую схему, величина и  полярность напряжения отобразятся на дисплее.

Измерение переменного напряжения.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель на желаемый предел переменного напряжения (ACV).

3.	Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4.	Считайте показания на дисплее.

Измерение постоянного тока.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A" (для тока от 200мА до 10А в гнездо 10А).

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

1. Во избежание поражения электрическим током и/или порчи мультиметра, не проверяйте напряжения, которые могут превысить 500В относительно земли.

2. Перед применением мультиметра проверьте провода, соединители и щупы на отсутствие в них трещин, разрывов или трещин изоляции.

Измерение постоянного напряжения.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Установить переключатель на желаемый предел постоянного напряжения (DCV). Если измеряемое напряжение заранее не известно, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения отсчета.

3.	Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4.	Включите проверяемую схему, величина и  полярность напряжения отобразятся на дисплее.

Измерение переменного напряжения.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель на желаемый предел переменного напряжения (ACV).

3.	Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4.	Считайте показания на дисплее.

Измерение постоянного тока.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A" (для тока от 200мА до 10А в гнездо 10А).

2.	Переключатель на желаемый предел постоянного тока (DCA).

3.	Разорвите проверяемую цепь и включите щупы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

4.	Включите проверяемую схему, величина и  полярность тока отобразятся на дисплее.

Измерение сопротивления.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель на желаемый предел (.

3.	Если измеряемое сопротивление включено в схему, отключите питание и разрядите в схеме все емкости.

4.	Присоедините щупы к сопротивлению.

5.	Считайте показания на дисплее.

Проверка диодов

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель  в положение

3.	Соединить красный щуп с анодом, а черный  - с катодом проверяемого диода.

4.	На дисплее будет прямое падение напряжения в мВ. Если диод включен наоборот, то будет выведена цифра "1".

Измерение h21E транзисторов (кроме Мas-833).

1.	Переключатель в положение h21E.

2.	Определить тип транзистора: NPN или PNP и определить выводы эмиттера, базы и коллектора.

2.	Переключатель на желаемый предел постоянного тока (DCA).

3.	Разорвите проверяемую цепь и включите щупы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

4.	Включите проверяемую схему, величина и  полярность тока отобразятся на дисплее.

Измерение сопротивления.

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель на желаемый предел (.

3.	Если измеряемое сопротивление включено в схему, отключите питание и разрядите в схеме все емкости.

4.	Присоедините щупы к сопротивлению.

5.	Считайте показания на дисплее.

Проверка диодов

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель  в положение

3.	Соединить красный щуп с анодом, а черный  - с катодом проверяемого диода.

4.	На дисплее будет прямое падение напряжения в мВ. Если диод включен наоборот, то будет выведена цифра "1".

Измерение h21E транзисторов (кроме Мas-833).

1.	Переключатель в положение h21E.

2.	Определить тип транзистора: NPN или PNP и определить выводы эмиттера, базы и коллектора.

Вставить транзистор в соответствующие отверстия панельки h21E на передней панели.

3.	На дисплее будет значение h21E при токе базы 10 мкА и напряжении Vce - 2,8 В.

Измерение температуры (Мas-838).

1.	Переключатель на предел TEMP, температура корпуса отобразится на дисплее со знаком (С.

2.	Подключите термопару типа К к гнездам "СОМ" и "V, (, A".

3.	Коснитесь проверяемого  объекта термопарой.

4.	Считайте температуру на дисплее в (С.

Звуковой пробник (кроме Мas-830В).

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель  в положение  ()))

3.	Подключить щупы к двум точкам проверяемой цепи. Если сопротивление ниже 1кОм звучит сигнал.

Встроенный генератор (Мas832- меандр 50 Гц, Мas833 - синус 1кГц).

1.	Переключатель в положение

2.	Тестовый сигнал (меандр 50 Гц или синус 1кГц) появится на гнезде "V ( A". Выходное напряжение будет примерно 5 В (двойная амплитуда) с постоянной составляющей, поэтому может понадобиться разделительный конденсатор.

Вставить транзистор в соответствующие отверстия панельки h21E на передней панели.

3.	На дисплее будет значение h21E при токе базы 10 мкА и напряжении Vce - 2,8 В.

Измерение температуры (Мas-838).

1.	Переключатель на предел TEMP, температура корпуса отобразится на дисплее со знаком (С.

2.	Подключите термопару типа К к гнездам "СОМ" и "V, (, A".

3.	Коснитесь проверяемого  объекта термопарой.

4.	Считайте температуру на дисплее в (С.

Звуковой пробник (кроме Мas-830В).

1.	Черный щуп в "СОМ", красный - "V, (, A".

2.	Переключатель  в положение  ()))

3.	Подключить щупы к двум точкам проверяемой цепи. Если сопротивление ниже 1кОм звучит сигнал.

Встроенный генератор (Мas832- меандр 50 Гц, Мas833 - синус 1кГц).

1.	Переключатель в положение

2.	Тестовый сигнал (меандр 50 Гц или синус 1кГц) появится на гнезде "V ( A". Выходное напряжение будет примерно 5 В (двойная амплитуда) с постоянной составляющей, поэтому может понадобиться разделительный конденсатор.

Замена батареи или предохранителя.

Плавкий предохранитель редко нуждается в замене и выходит из строя почти всегда из-за ошибки оператора. Если на дисплее появится надпись "ВАТ" батарея должна быть заменена.

Для замены батареи и предохранителя (200мА/250В) удалите 2 винта на задней панели корпуса, выньте старые и установите новые.

Предупреждение!

Перед открыванием корпуса мультиметра во избежание поражения током  убедитесь, что щупы отключены от цепей под напряжением.

Принадлежности

- Руководство по эксплуатации

- Измерительные щупы

- Коробка

- Термопара типа К (только для модели М 838)

Замена батареи или предохранителя.

Плавкий предохранитель редко нуждается в замене и выходит из строя почти всегда из-за ошибки оператора. Если на дисплее появится надпись "ВАТ" батарея должна быть заменена.

Для замены батареи и предохранителя (200мА/250В) удалите 2 винта на задней панели корпуса, выньте старые и установите новые.

Предупреждение!

Перед открыванием корпуса мультиметра во избежание поражения током  убедитесь, что щупы отключены от цепей под напряжением.

Принадлежности

- Руководство по эксплуатации

- Измерительные щупы

- Коробка

- Термопара типа К (только для модели М 838)

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой

минимультиметр

ВНИМАНИЕ!

Внимательно изучите настоящее руководство перед тем, как начать пользоваться мультиметром.

Несоблюдение положений настоящего руководства может привести к поражению электрическим током и/или порче мультиметра.

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой

минимультиметр

ВНИМАНИЕ!

Внимательно изучите настоящее руководство перед тем, как начать пользоваться мультиметром.

Несоблюдение положений настоящего руководства может привести к поражению электрическим током и/или порче мультиметра.